远红外治疗仪（血透内瘘修复）招标需求
一、设备维保

1、保修服务：提供≥5年的保修（全保）

2、维修服务：维修响应时间≤2小时，工程技术人员24小时之内到达现场进行维修，维修时间达到3个工作日以上需提供备机

3、保养服务：一年2次或以上的保养服务（需提供工单）

4、培训服务：装机培训与使用培训

5、配件价格：投标文件内需提供配件采购价格

二、主要技术指标（指标按重要性分为“★”、“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。▲代表重要指标，未标注的为一般指标项。）
1、★波长范围：主要能量波长分布在 0.5um～30um范围内，远红外峰值能量波长范围：2～10um（提供检测报告）

2、光谱范围：宽谱远红外

3、▲显示及操作方式：液晶屏显示，触摸屏操作

4、▲出光口面积：≥300cm2（提供检测报告）
5、治疗强度(能量输出）：五档可调

6、定时模式：电子定时

7、定时范围，0～99min 

8、治疗模式：纯远红外治疗            

9、竖直升降功能：金属软臂手动调节

10、▲升降距离：升降高度≥40cm；最大调节高度≥145cm；最小调节高度≤70cm（提供检测报告）

11、角度调节：二维，治疗头水平旋转角度应＞90°；竖直旋转角度应＞90°，照射治疗中随时可以调整照射角度

12、过温保护：具有

13、远红外工作状态指示灯：具有

14、整机光源电功率：≥130W

15、红外陶瓷辐射体寿命大于10000小时

16、热响应时间≤20min

17、运行模式：连续运行
注：标注★的均需提供“证明材料”（例如：注册证，白皮书， 彩页，说明书等）
