牙科低压电动马达套装招标需求
一、设备维保

1、保修服务：提供≥5年的保修（全保）

2、维修服务：维修响应时间≤2小时，工程技术人员24小时之内到达现场进行维修，维修时间达到3个工作日以上需提供备机

3、保养服务：一年2次或以上的保养服务（需提供工单）

4、培训服务：装机培训与使用培训

5、配件价格：投标文件内需提供配件采购价格

二、主要技术指标（指标按重要性分为“★”、“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。▲代表重要指标，未标注的为一般指标项。）
★1、注册证：牙科微动力系统（满足注册法规要求） 

2、操作系统：全中文显示、微创拔牙、电动高速、电动低速，并带下级操作菜单。

3、冷却功能：外接生理盐水、马达可内出水用于 1：5 增速手机 20 万转工作不发烫。 

4、使用方便：插电即用，不需外接空压机与负压，操控简单，携带方便。 

5、工作安全：操作温升<8℃，内循环冷却系统 

★6、★手机配置：1:4.2 外水反角手机2个、1:5 迷你头2个、1:1 电动弯机2个，三种手机需独立注册证。

7、界面控制：≥7 英寸液晶触控显示屏精准调节转速、扭力、灯光、水量大小

8、马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光 LED 灯（色温 5000-5500K） 

9、操作控制：无级变速脚踏控制及切换子菜单程序，可触屏控制。 

10、接口标准：符合 ISO3964 国际标准（YY1012） 

11、马达管线：马达管线长度≧1.8 米（适合手术室），马达可拆卸高温 135℃消毒。

12、★品质保障：所配手机及配件都必须同品牌、同厂家注册。

注：标注★的均需提供“证明材料”（例如：注册证，白皮书， 彩页，说明书等）
